Temperatur- og ansiktsgjenkjenningsterminal

Hurtigmanual

Ⅰ. Produktliste

Terminal X 1

Strømforsyning  X 1

Veggbeslag X 1

86- boksskruer X 2

Ekspansjonsplugger X 4

Sekskantnøkkel X 1

Boksskruer  X 2

Veggskruer  X 4

Brakett X 1

FARGEKAMERA

IR-KAMERA

Ⅱ. Produktets oppbygning

Termometer

Tamperbryter

Varmelys

HD IPS

Mikrofon

IR-LAMPE

NULLSTILL

TF

HDMI

Høyttaler

RJ45

Grensesnitt

Ⅲ. Produktparametre

| Produktmodell |  | SAV-AIF5204B |
| --- | --- | --- |
| Skjerm |  | 5” |
| Oppløsning |  | 720(H)×1280(V), IPS |
| Kamera |  | 2MP CMOS |
| OS |  | Linux |
| Temperaturmålingsparametre | Temperaturområde | 34－42℃ |
|  | Nøyaktighet | ±0.5℃ |
|  | Responstid | ≤1s |
|  | Måleavstand | 1-3cm |
| Ansiktgjenkjenningsparametre | Minimum piksler | ≥150 piksler |
|  | Gjenkjenningsavstand | 0.3-1.3m |
|  | Responstid | ≤1s |
|  | Kapasitet, ansiktsbibliotek | 10K |
| Valgfrie funksjoner |  | IC-kort/ID-kort/WiFi |
| Driftsspenning |  | DC12V±10% |
| Dimensjoner |  | 135mm(W)*181mm(H)*34mm(T) |

- Ⅳ. Monteringskrav

- Det anbefales å installere innendørs, sørg for å ha stabile og tilstrekkelige lysforhold. Når bakgrunnsbelysningen og lysforholdene er utilstrekkelige, kreves det tilleggslys for å sikre at ansiktsfunksjonene er godt synlige, og direkte lys er nødvendig for å unngå at hastigheten på ansiktsgjenkjenning reduseres.

- Det er viktig å velge et innemiljø, hvor temperaturen er relativt stabil og det er vindstille. Det anbefales ikke å montere apparatet utendørs. Unngå å montere i et miljø med høye temperaturer og store temperaturendringer, da dette kan påvirke temperaturmålingen.

- Det anbefales å ha en viss avstand mellom målestedet og innganger for å redusere påvirkning på målestedet fra høyere og lavere utetemperaturer.

- Ⅴ. Monteringsskjema







- Trinn 1: Lås først 86-boksen på monteringsplaten på braketten

- Trinn 2: Fest enheten og 86-boksen på monteringsplaten med spenne

- Trinn 3: Bruk to skruer for å låse enheten på braketten fra begge sider av monteringsplaten, og fest til slutt enheten på veggen eller stativet

- Merk: Hvis braketten er montert på vegg, må du låse braketten til 86-boksen, og gjenta trinnene ovenfor. Stigningsvinkelen på braketten er justerbar, velg riktig monteringshøyde etter behov

- For spesifikke monteringsdetaljer, se følgende monteringsvideoer:

Video om vertikalmontering av brakett          Video om montering av brakett på vegg

Ⅵ. Tilkoblingsport

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

| 1 | RS485A | 8 | ALARM_PÅ（relay normalt lukket） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | RS485B | 9 | ALARM_COM |
| 3 | JORD | 10 | ALARM_AV（relay normalt åpen) |
| 4 | WGD1（Wiegand 1） | 11 | JORD_INN（12V） |
| 5 | WGD0（Wiegand 0） | 12 | 12V0_INN（12V） |
| 6 | JORD | 13 | STRØM |
| 7 | ALAM_IN | 14 | RJ45 |

- Ⅶ. Bruk av enheten

- Tilkobling av enheten

- Bruk riktig strømadapter til enheten, oppstart av enheten tar normalt rundt 50s

- Enhetens standard-IP:192.168.1.189, standard brukernavn og passord er: admin,888888

- Besøk standard-IP med IE-nettleser, last ned og installer klientprogramvaren som anvist

- Dobbeltklikk på snarveien på skrivebordet         , gå til innloggingsskjerm som vist i figur 7-1

- Skriv inn passordet, klikk på Logg på, gå til siden for klientprogramvare som vist i figur 7-2

- Figur 7-1                                                                                                           Figur 7-2

- Legg til ansiktsbibliotek

- Klikk på ansiktsliste for å gå til grensesnittet for administrering av ansiktsbibliotek, som vist i figur 7-3

- Figure 7-3

- (1)  Importering av enkeltansikt

- Klikk på Legg til gruppe, angi navn og gruppetype, og lag en ny ansiktsbibioteksgruppe som vist i figur 7-4

- Figur 7-4

- Klikk på Legg til ansikt  og gå til grensesnittet for å legge til ansikt. Klikk på Åpne for å velge ansiktsbildet som skal legges til og fyll ut den relevante informasjonen. Klikk på bekreft for å fullføre ansiktsimporteringen, som vist i figur 7-5

- Figur 7-5

- Gruppeimporting til ansiktsbibliotek

- Klikk på Legg til gruppe, angi navn og gruppetype, lag en ny ansiktsbiblioteksgruppe; Merk: Hvis det lages en ny gruppe, velg gruppe etter gruppenavn

- Klikk på  Legg til flere ansikter for å gåå til grensesnittet for gruppeimportering; klikk på Bla gjennom Velg ansiktsbiblioteket som du skal legge til. Klikk på Bekreft, og enheten vil gå til gruppeimportering. Klikk på Bekreft, som vist i figur 7-6

- Figur 7-6

Access Control

- support Wiegand, alarm output connect to access control gate

- Open gate mode: by face, card, face&card, etc., as shown in figure 7-7

- Figur 7-7

- Temperaturmåling

- Klikk på  system → parametre → ansiktsdetektering, gå til grensesnittet for temperaturinnstillinger, som vist i figur 7-8. Velg aktiver for temperaturmålingsfunksjonen

- Still inn temperaturterskelen, hvis den er for høy vil alarmen trigges. Standardverdi er 37.3℃

- Temperaturkorrigering, brukeren kan stille temperaturkompenseringen etter den faktiske brukssituasjonen

- Figur 7-8